工艺流程温控系统

DMC-1040与两台5L玻璃反应釜配套案例

本案例研究了DMC-1040配套两台5L反应釜的冷却、加热温度控制能力。

操作方法

将反应釜与DMC-1040使用G3/4金属保温软管连接。添加导热油量为5L。通过外置PT100温度传感器控制反应釜内部物料温度。反应釜加料量为各5L，搅拌器转速设置为120 rpm。

设备信息               其它信息

温度范围：-40°C+200℃         环境温度：26℃

冷却功率：5.5kW/200°C        导热介质：u-40

5.5kW/45°C         连接软管：G3/4不锈钢编制网保温管

4.4kW/25°C         反应物料：u-40

3.8kW/0°C          搅拌转速：120rpm

3.2kW/-10°C         保温情况：无保温

2.2kW/-20°C        温控方式：出口控温

0.82W/-30°C

0.3kW/-40°C

加热功率：5.5kW              反应产热：无

1.最低可达到温度

当设备稳定到20℃，将温度修改为-40℃，经过约1.5H时长，设备最低出口温度稳定在-36.4℃。

2.最高可达到温度

当设备稳定到20℃，将温度修改为200℃，经过约40MIN时长，设备温度稳定在200℃。

3.设备在-36至200摄氏度运行所需要的工艺时间

该图显示了在-36°C至+200°C的温度范围内冷却和加热工艺所需的时间。下表显示了在不同温度范围内冷却和加热过程所需的各种时间。

| 起始温度 到 设定温度 | 到设定温度所需时间 |
| --- | --- |
| +200℃ 到50℃ | 25 min |
| +50℃ 到20℃ | 6 min |
| +20℃ 到150℃ | 26 min |
| +150℃ 到20℃ | 27 min |
| +20℃ 到-36℃ | 84 min |
| -36℃ 到50℃ | 10 min |
| +50℃ 到20℃ | 6min |

4设备温度稳定性

图表显示了20°C时的控制稳定性。